2

YH-B10智能接地系统监视报警仪使用说明书

[image: image10.jpg]



特点：

本产品主要用於大型车间各生产流水线ESD系统监控。可设置电阻限制值，同时实测(1-8条回路)各生产流水线对地的电阻。

显示功能强大，具有时钟日历、工作温度、电阻设置值、智能调节菜单、快捷报警记录和各生产流水线实测电阻值及监控状态。当某条回路实测电阻超过限制值时，智能显示故障线号、报警状态，并输出声光报警同时记忆报警信息。此时用户只要根据显示可快速维修故障的生产流水线ESD系统。有效地提高接地系统的可靠性能!

技术参数：

	输入电压：AC220V
	外形尺寸：(W)230mm(H)130mm(L)205mm
	重量：5.4kg
	实测电阻显示：

0-99Ω

	消耗电流：<1.0A
	流水线回路：1-24条
	设置电阻：

1-99Ω
	报警输出：DC12V


操作详细说明：

本产品整机断电时钟日历依靠内部锂电池供给走时，正常使用锂电池寿命长达10年。温度显示表示机内工作温度值。正常温度不超过60度。

1：图1表示主屏显示。

按‘MODE’键进入菜单选择。

按‘▲’键快捷进入流水线开关设定菜单。

按‘▼’键快捷进入电阻设置菜单。

按‘OK’键快捷进入报警记录菜单。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


图(1)

显示“OK”表示此回路线正常。实测电阻在限制值内。

显示“LO”表示此回路线断线或超值。

显示“OFF”表示此回路线已关闭。

显示“[image: image3.wmf]”表示此回路线报警状态。

2：图2表示菜单选择显示菜单。

按‘MODE’键进入相对菜单。

按‘▲’键菜单选择增键(1-4)。

按‘▼’键菜单选择减键(4-1)。

按‘OK’键退出回到主屏显示。

[image: image4.jpg]


图(2)

菜单选择(1)表示：时钟日历调节;

菜单选择(2)表示：电阻设置调节;

菜单选择(3)表示：流水线开关设定;

菜单选择(4)表示：报警记录菜单;

3：图3表示时钟日历调节菜单。

按‘MODE’键光标循环指向相对项目。(年、月、日、时、分、秒)

按‘▲’键相对项目增键。

按‘▼’键相对项目减键。

按‘OK’键退出回到主屏显示。

[image: image5.jpg]r




图(3)

4：图4表示电阻设置调节菜单。

按‘▲’键电阻设置增键。(1-99Ω)

按‘▼’键电阻设置减键。(99-1Ω)

按‘OK’键确认并记忆，光标消失。

[image: image6.jpg]


图(4)

5：图5表示流水线开关设定菜单。

按‘MODE’键输入回路线号ON/OFF(开/关)切换。

按‘▲’键光标指向线号增键。

按‘▼’键光标指向线号减键。

按‘OK’键退出并记忆设置回到主屏显示。

[image: image7.jpg]P -!i A

-!... i Wllums x.-!...
i o
L)

Ry
...... _ L)




图(5)

当用户不使用其中回路线或正在维修中，可设置相对的关闭。此操作不影响其它流水线回路的监控。

6：图6表示报警记录菜单。

  按‘OK’键退出回到主屏显示。

[image: image8.jpg]


图(6)

    显示此系统最近5条报警信息报表，包括报警的回路线号、日期、时间。重新开机并清除所有报警记录。

注意事项：

1：显示屏要避免太阳的直射，否则造成LCD显示屏永久的伤害。

2：图7表示输入回路线安装图，安装要牢固，否则造成报警，影响监控。

3：输入回路流水线长度的电阻值不超过90Ω。

4：设置电阻值应大於输入回路流水线长度的电阻10Ω。

          


















图(7) 

使用前操作：

先将各流水线回路接入相对的接线柱上。把警灯按红(正)黑(负)夹入报警输出线夹上。再将220V交流市电插入POWER插座里。然后打开面板上的电源开关。将未接的流水线回路设置为OFF。

[image: image9.png]B s
=0 oo Becka 3w
Eics
Ty Bog ] eeasir
T A
” Block BUF
R o
¥ T2 [
¥ +
7 =
Blecks 1w
Gz g
IS ~
Py o] eeacr
v 1 v T Al M
7 =
IS Sed] o
+— + P
IR Block C 1F

B el a%e




A接大地，B接工作回路
图8：ESD系统原理图

工作温度





回路编号





设定值





出现调节光标





回路线编号





工作台流水线1





工作台流水线2





人员





人员





人员





工作台流水线5





工作台流水线6





工作台流水线8





工作台流水线4





总大地接地线








